广元市中心医院

关于麻醉机

市

场

询

价

文

件

广元市中心医院医学工程科编制

2025年 12月3日

各潜在供应商：

- 一、根据我院建设工作需要，拟对“麻醉机”进行市场询价，欢迎符合条件的供应商参加。

- 项目名称：广元市中心医院关于麻醉机的市场询价项目

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

三、禁止参加本次采购活动的供应商

供应商将本企业通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果网页打印并装订于响应文件中，供评审小组审查。

被列入失信被执行人名单的供应商不得参加本项目的采购活动。

四、供应商报名及递交响应文件截止时间地点

项目公告期：2025年12月3日至2025年12月9日。

- （一）递交响应文件截止时间：2025年12月9日15:00（北京时间）。

- （二）递交响应文件地点：兹邀请符合要求的供应商将拟推荐产品、技术参数、公司资质及报价相关资料加盖鲜章并密封，现场或邮寄至广元市利州区蜀门北路一段45号（原凤凰酒店）7楼医学工程科708室。（电子文档随纸质资料一起递交）。

- （三）响应文件数量：一正两副

联系人：吴老师 李老师

联系电话：0839-3264861

第一章  供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格和资质性要求相关证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。（格式 1-3）

（二）承诺函。（格式 1-2）

二、其他类似效力要求证明材料：

（一）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公司查询结果网页截图证明材料；（格式 1-3）

（二）参加本次采购活动的供应商代表证明材料；（格式 1-1）

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与询价的，则可不提供。）

（三）响应产品规格型号、详细技术参数、公司资质报价与佐证资料（请勿涂抹，否则视为无效报价）

特别说明：以上证明材料要求必须加盖供应商(法定名称)鲜章,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。同时，以上证明材料一项不符合要求的，作为无效响应处理。

- 采购项目技术条款及其他要求

项目一：麻醉机一技术参数

##### 1、工作条件及基本配件

1.1  电源使用范围：100-240伏特内，50/60赫兹。后备电池使用时间：≥90分钟。

1.2★用于对成人、小儿和新生儿的麻醉及呼吸管理。

2、气源

2.1  标配氧气、空气双气源，可选笑气气源。

2.2  具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%。

2.3  快速充氧范围25-75L/min。

3、流量计

3.1  电子流量计。

3.2  具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

4、挥发罐

4.1 标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，可支持升级同品牌其他吸入药挥发罐。

5、呼吸回路

5.1  采用一体化回路整体可徒手拆卸,回路部件可以耐受 100℃以上高温高压消毒以避免院内交叉感染，二氧化碳吸收罐容积≥1500ml。

5.2  具有回路加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

- 6、呼吸机

- 6.1  全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

6.2  标配 VCV、PCV、PCV-VG(AutoFlow)通气模式，可选配升级PS、SIMV-VG和CPAP/PS通气模式。 潮气量设置范围10-1500ml。

6.3  吸气压力设置范围：PEEP不低于3～30cmH2O,呼吸频率：4-100次/分钟。

6.4非风箱驱动方式：活塞呼吸系统或者VE 呼吸系统等。

6.5 可根据病人理想体重可根据理想体重预设相关的通气参数和报警阈值。

6.6采用非压差式流量传感器(如：韧钢抗变型加热流量传感器或超声流量传感器或热阻丝流量传感器或涡轮式流量传感器)。

##### 7、数字和波形监测

7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

7.2 主显示屏≥15英寸彩色的触摸屏。

7.3 通气监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压(峰压、平台压、平均压、 PEEP) 、气道阻力、顺应性。

7.4具备麻醉气体监测模块，监测：吸入/呼出麻药浓度、氧浓度、笑气、 ETC02。

项目二：麻醉机二技术参数

- 1、工作条件及基本配件

- 1.1  电源使用范围：100-240伏特内,50/60Hz，后备电池使用时间：≥90分钟。

- 1.2★用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

- 2、气源

- 2.1  标配氧气、空气双气源，可选笑气气源。

- 2.2  具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%。

- 2.3  快速充氧范围25-75L/min。

- 3、流量计

- 3.1   电子流量计。

- 3.2   具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

- 3.3   具备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。

- 4、挥发罐

- 4.1   标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，可支持升级同品牌其他吸入药挥发罐。

- 5、呼吸回路

- 5.1  采用一体化回路整体可徒手拆卸,回路部件可以耐受 100℃以上高温高压消毒以避免院内交叉感染，二氧化碳吸收罐容积≥1500ml。

- 5.2  具有回路加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

- 5.3★ 标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换，具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

- 6、呼吸机

- 6.1   标配 VCV 、PCV 、PCV-VG(AutoFlow)通气模式，可选配升级PS 、SIMV-VG 和 CPAP/PS通气模式。潮气量设置范围：10ml-1500ml 。

- 6.2   吸气压力设置范围：PEEP不低于3～30cmH20, 呼吸频率：4-100次/分钟。

- 6.3   可根据病人理想体重可根据理想体重预设相关的通气参数和报警阈值。

- 6.4   具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

- 7、数字和波形监测

- 7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

- 7.2 ≥15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形 。

- 7.3  通气监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压(峰压、平台压、平均压、 PEEP) 、 气道阻力、顺应性。

- 7.4具备麻醉气体监测模块，监测：吸入/呼出麻药浓度、氧浓度、笑气、ETC02。

- 7.5具备肌松监测模块，可实现患者肌松监测，满足临床神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定。

第三章  响应文件格式

- 本章所制响应文件格式，不具有强制性。

- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

封面

响应文件

项目名称：

报价产品名称：

供应商名称：

联系人：

联系方式：

日期：     年   月   日

一、资格性响应文件内容

格式1-1

法定代表人授权委托书

XXXXXXXXX：

XXXXXXXXX：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目，询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXXX年XX月XX日

附：

1.法定代表人身份证复印件（正反面）；

2.授权代表身份证复印件（正反面）；

3.如法定代表人参加则填写后页的《法定代表人证明书》，否则无须提供。

法定代表人证明书

供应商单位名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

日    期：XXXX年XX月XX日

注：法定代表人直接参与时才须提供。

格式1-2

承诺函

XXXXXXXXX：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位及单位法定代表人、单位负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称（盖单位公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：XXXX年XX月XX日

格式1-3

营业执照及医疗器械经营许可证（根据产品适用范围提供）

二、其他响应文件内容

格式2-1

报价函

广元市中心医院：

一、我方全面研究了“XXXXXX”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

二、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX元（大写：XXXX）。

三、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

四、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份用于询价报价。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、本次询价，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（盖单位公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：XXXX年XX月XX日

格式2-2

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：XXXX年XX月XX日

格式2-3

报价函（格式自拟）

格式2-4

- 佐证资料（合同或发票）

格式2-5

- 服务方案

- 格式2-6

- 供应商认为需要提供的其他材料

1. 产品参数、彩页

2.

注：该条内容根据供应商自身条件选择性提供。