除颤仪技术参数

- 具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- ★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- ★监护功能：可选配升级SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

- ★支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

- ★配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- ★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55，可选FSTMED车载挂板。

自助血压仪技术参数

- ★测量方法：脉搏波法（采用双管双气囊测量机构，使测量数据更加精准）

- 2、显示方法：LCD显示屏

3、测量范围： 压力：（0～300）mmHg

脉搏：40次/分～180次/分

4、★测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内.

脉搏：40-180次±2%以内

5、★存储容量：可存储不少于100组测量数据

6、适合臂周：17cm～42cm

7、★袖带寿命   血压计在快充快放模式下连续老化 10 万次后，血压计性能仍能满足使用要求。

8、肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量准确度)

9、★臂筒角度调节：臂筒可以向左右转动约10度，提高测量舒适度

10、测量体位：左右臂均可以测量

11、抗菌设计：臂筒袖套部分可分离清洗，清洗后同样具有抗菌效果

12、超压保护功能：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

13、数据传输端口：USB／RS-232

14、干扰提示：干扰情况用户提醒

15、★电击保护：I类设备，B型应用部分

16、语音功能：测量过程提示、测量结果播报，可调节开关语音

17、打印装置：全中文热敏打印、多种打印模式切换

- 18、★设备符合《无创自动测量血压计检定规程》JJG 692-2010 的要求。