- 彩超要求

- 设备一：全身应用彩超（侧重常规彩色多普勒与肌骨、浅表超声检查）

- 主要用途： 腹部、浅表、血管常规检查，重点开展肌骨超声、超声弹性成像。

- 核心论证要点：

- 高频/超高频探头技术： 需配备频率≥18MHz的超高频线阵探头，以满足肌腱、韧带、周围神经及皮肤的精细结构显示 。

- 多模态弹性成像： 必须具备剪切波弹性成像（SWE）或应变弹性成像，用于定量评估组织硬度（如甲状腺、乳腺结节、慢性肝病及肌肉纤维化程度） 。

- 图像分辨率：要求“单晶体”或“等效高性能复合材料”，确保浅表、肌骨皮肤细节清晰。

- 设备一探头需配备：

| - 探头序号 | - 探头类型 | - 推荐频率范围 | - 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 探头1 | - 超高频线阵 - 探头 | - 18-24MHz - （最高≥20MHz） | - 肌骨超声：肌腱、韧带、周围神经精细结构显示；皮肤、浅表小器官高分辨率成像 |
| - 探头2 | - 高频线阵探头 | - 5-14MHz | - 常规浅表器官（甲状腺、乳腺）、外周血管检查 |
| - 探头3 | - 腹部凸阵探头 | - 1-6MHz | - 腹部脏器（肝、胆、胰、脾、肾）常规检查，具备良好穿透力 |
| - 探头4 | - 宽频腹部凸阵 | - 3-10MHz | - 较浅表肝脏小结节检查及介入穿刺（肝肿瘤消融）、小儿腹部、术中应用，便于操作且视野良好 |
| - 配置说明： - 整机及探头提供质保至少5年。接口兼容性需不支持第三方或旧型号探头混用，确保成像一致性 - 每把探头都要具备微细血流成像、超分辨血流成像、超声造影和剪切波弹性成像（SWE）功能。 - 探头配备核心要求：本设备核心在肌骨超声，探头1超高频探头是必配项（建议频率≥18MHz） - （4）探头1需要具备脂肪肝定量筛查功能，具备高帧频造影功能。 - （5）高频探头具备超分辨血流成像技术，可显示低速血流（≥0.2cm/s）及微小血管（≤1mm）。 |  |  |  |

- 设备二：全身应用彩超（侧重超声造影及介入穿刺、必须具备经颅多普勒、血管超声检查，适合“头颈一体”筛查）

- 主要用途： 满足腹部、浅表基础检查，侧重超声造影及介入穿刺、必须具备经颅多普勒、血管超声检查。

- 核心论证要点：

- 高帧频造影技术： 具备低机械指数实时造影成像及造影定量分析软件，能够清晰显示病灶微循环灌注，为肿瘤定性（如肝脏、甲状腺）提供依据 。

- 经颅多普勒（TCD）功能： 需配备专用相控阵探头或经颅探头，具备完整的颅内血管检测及分析软件，用于脑血管痉挛、狭窄及术中脑血流监测。

- 穿刺增强技术： 必须具备多角度穿刺针增强显示技术（如偏转成像、立体显示），提高穿刺命中率，降低气胸、出血等并发症风险 。

- 探头需配备：

| - 探头序号 | - 探头类型 | - 推荐频率范围 | - 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 探头1 | - 腹部凸阵探头 | - 1-6MHz | - 腹部脏器基础检查、超声造影（肝、肾、胰腺肿瘤灌注评估），脂肪肝定量筛查 |
| - 探头2 | - 高频线阵探头 | - 5-14MHz | - 甲状腺、乳腺、浅表淋巴结造影及介入穿刺引导 |
| - 探头3 | - 高频线阵探头 | - 4-12MHz | - 常规甲状腺、乳腺、浅表淋巴结造影及穿刺引导血管筛查、血管斑块性质筛查和血管弹性成像、超声造影评估等 |
| - 探头4 | - 经颅多普勒/ - 相控阵探头 | - 1-5MHz | - 经颅血管检查（术中监护）、肺部超声、心包腔检查及穿刺引导 |
| - 配置说明： - （1）整机及探头提供质保至少5年。接口兼容性需不支持第三方或旧型号探头混用，确保成像一致性 - （2）每把探头都要具备微细血流成像、超分辨血流成像、超声造影和剪切波弹性成像（SWE）功能 - （3）探头1需要具备脂肪肝定量筛查功能，具备高帧频造影功能。 - （4）探头3要求具备超宽频带，能同时保证浅表颈总动脉的超高分辨率和深部颈内动脉的良好穿透力。功能具备高分辨显示微血流以观察斑块内新生血管，具备IMT自动测量等智能工具以提高工作效率和一致性，并采用轻量化设计以应对大量血管筛查。 - （5）高频探头具备超分辨血流成像技术，可显示低速血流（≥0.2cm/s）及微小血管（≤1mm）。 - （6）探头4具备相控阵经颅探头，具备完整的TCD分析软件。 - （7）因科室床旁介入开展较多，如果可另外配备便携功能探头者优先。 |  |  |  |

- 设备三：全身应用彩超（含腔内检查及介入）

- 主要用途： 满足腹部、浅表基础检查，必须配备经直肠/阴道腔内超声检查与介入功能。

- 核心论证要点：

- 穿刺增强技术： 必须具备多角度穿刺针增强显示技术（如偏转成像、立体显示），提高穿刺命中率，降低气胸、出血等并发症风险 。

- 腔内介入与双平面功能： 腔内探头需支持高频高分辨率成像，可开展经直肠前列腺、经阴道妇科囊肿硬化等介入治疗。双平面探头（同时显示矢状面和冠状面）以提高肛肠、妇科介入的安全性。

- 宽频带技术： 要求腹部探头同时具备良好的穿透力（针对肥胖患者）和高分辨率。

- 融合导航（可做选配）： 如进行复杂肿瘤消融，配置GPS导航功能，将CT/MRI图像与超声实时融合。

| - 探头序号 | - 探头类型 | - 推荐频率范围 | - 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 探头1 | - 腹部凸阵探头 | - 1-6MHz | - 腹部脏器基础检查、超声造影（肝、肾、胰腺肿瘤灌注评估），脂肪肝定量筛查 |
| - 探头2 | - 高频线阵探头 | - 5-14MHz | - 甲状腺、乳腺、浅表淋巴结造影及穿刺引导 |
| - 探头3 | - （腔内）端射式探头 | - 4-12MHz | - 适合常规经阴道妇科检查及介入 |
| - 探头4 | - 腔内双平面 | - 4-12MHz | - 经直肠前列腺检查与穿刺、经阴道妇科检查、肛肠介入治疗；双平面探头可显示纵切和横切面，对介入操作更安全、精准 |
| - 配置说明： - （1）探头提供质保至少5年。接口兼容性需不支持第三方或旧型号探头混用，确保成像一致性。 - （2）每把探头都要具备微细血流成像、超分辨血流成像、超声造影和剪切波弹性成像（SWE）功能。 - （3）探头1超声造影帧率≥30fps（深度10cm），同时需要具备脂肪肝定量筛查功能。 - （4）探头4如果具备腔内实时双平面显示优先考虑 - （4）融合导航（选配）： 如进行复杂肿瘤消融，配置GPS导航功能，将CT/MRI图像与超声实时融合。 |  |  |  |