手动病床参数

数量：99套

- 1、配置要求：三折、ABS床头尾板、刹车脚轮、不锈钢护栏、ABS引流挂钩、置物架、餐板搁架、餐板、70mm厚的三折床垫、床头卡、ABS内置式输液架插孔，病床总体尺寸：长：2120mm*960mm*500mm±10mm；床垫总尺寸：1930*860mm*70mm±5mm；ABS床头柜。

2、材质要求：床面板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型、床板连接头采用优质钢件，厚度≥4mm，床框采用≥30*70*1.5mm矩管，床脚采用≥50*50*1.5mm矩管，床头尾板采用工程塑料（拒绝二次回收料），脚轮使用直接为125mm静音双面带制动刹车脚轮，碳钢置物架，床垫内衬≥50mm椰棕丝压制成棕垫和≥20mm高弹海绵，外套采用军绿色防水牛津布，内衬可拆卸，拉链采用隐藏式设计,ABS挂式引流挂钩2个，折叠护栏安装好离床面高度≥360mm，餐板为ABS可伸缩式餐板。床脚采用≥30*50*1.2mm矩管制成框架结构，框架规格长1760mm*宽580mm，离地高160mm±3mm确保有良好的通过性，脚轮与床脚框架间采用≥∅33*3mm圆管链接。

- 3、背板尺寸长870mm±2mm，臀板尺寸长240mm±2mm，大腿板尺寸长340mm±2mm，小腿背板尺寸长520mm±2mm；床面有≥42个椭圆形冲压孔和≥24个冲压菱形孔，椭圆形孔冲压深度为 3mm±1mm，孔外径长120 mm±2mm，宽50 mm±2mm，内径长：90 mm±2mm，宽20mm±2mm；菱形孔冲压深度为 5mm±1mm，冲压孔外径长42mm±2mm，宽 42mm±2mm；内径长 18 mm±2mm，宽 18 mm±2mm。（验收时实测）

- 4、背板有冲压椭圆形透气孔 3 排，每排 6 个，左右相邻两个椭圆形冲压透气孔的间距为 75 mm±1mm；菱形冲压透气孔 2 排，每排 6 个，左右相邻两个菱形冲压透气孔的间距为 70 mm±1mm；左右相邻椭圆形冲压孔与菱形冲压孔间距是 35 mm±1mm;冲压透气孔与床面板边左右相距是 90mm±1mm。臀板有椭圆形冲压透气孔 1 排，每排 6 个，左右相邻两个椭圆形冲压透气孔的间距为 75 mm±1mm；透气孔与床面板边距是 90 mm±1mm；大腿板有椭圆形冲压透气孔 1 排，每排 6个，左右相邻两个椭圆形透气冲压孔的间距为75mm±2mm；菱形冲压透气孔 1 排，每排 6个，左右相邻两个菱形冲压透气孔的间距为70mm±2mm；椭圆形冲压孔与菱形冲压孔间距是35 mm±2mm;透气孔与床面板边距是90 mm±2mm；小腿板有椭圆形冲压透气孔 2 排，每排 6 个，左右相邻两个椭圆形冲压透气孔的间距为 75 mm±2mm；菱形冲压透气孔 1 排，每排 6个，左右相邻两个菱形冲压透气孔的间距为 70 mm±2mm；每排椭圆形冲压孔与菱形冲压孔间距是 35 mm±2mm;冲压透气孔与床面板边距是90mm±2mm。（验收时实测）

- 5、背板升降，滑轮组在轨道中总行程为0-205mm±2mm,丝杆转动总行程为0- 200 mm±2mm；背板滑轮组臂长 410 mm±2mm，滑轮组臂与丝杆转动轴臂间角度为 120 度，背板两个滑轮的间距为 480 mm±2mm,滑轮轨道与背板左右边的距离均为 165 mm±2mm；当背板以臀板为基准折起角度在≤30度时，滑轮组与背板近头部端距离≤265mm，此时，滑轮在背板轨道中的行程为0-35mm±2mm。当背板折起最大角度80度时，在床底部的手柄传动轴机构离地最小距离为 390mm±2mm。

- 6、床尾板下方隐藏式餐板滑槽，滑槽尺寸为长 810mm±2mm,宽330mm±2mm；护栏升起后距床面高度 340 mm±2mm，有效防止患者发生坠床风险，护栏两端立柱离床头的距离130mm±2mm,离床尾的距离是395mm±2mm;护栏折叠收起后，离床头的距离是 435mm±2mm,离床尾的距离是80mm±2mm,，离床框的高度是45mm±2mm；床面板四角加装有L型护角，护角长度55mm±2mm，护角宽度≥12mm；摇柄安装好后摇柄转动时与床尾板间距670mm±3mm；床头板比床面板高420mm±2mm，床尾板比床面板高340mm±2mm。（验收时实测）

7、▲稳定性检测、床铺面垂直静载荷检测、床侧边垂直静载荷检测、床框架水平耐久性检测合格；邻苯二甲酸酯增塑剂≤0.1%、阻燃剂≤100mg/kg；相对磁导率≥1.0000000；电阻率试验≥0.00001μΩ·m。（提供第三方检测机构出具带CMA标志的检测报告。）

8、▲理化性能：金属喷漆（塑）涂层（硬度≥H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，检查溶液中样板上划道两侧3 mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥2级。（提供第三方检测机构出具带CMA标志的检测报告。）

- 9、▲覆面材料采用纺织面料，耐干摩擦≥4级，耐湿摩擦≥3级，pH值范围4.0～8.5；（提供第三方检测机构出具带CMA标志的检测报告。）

10、床头柜配置：毛巾架、手提袋挂钩；ABS工程塑料，床头柜规格：长≥480；宽≥480；高≥760mm；柜体板厚度≥2mm。应具备坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀。床头柜门、抽为蓝色；上抽、下柜，柜内有分层隔板，可放置不同规格物品；柜门带自锁装置，不会自动打开；

11、▲塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差。（提供第三方检测机构出具带CMA标志的检测报告。）

- 12、▲理化性能：邵氏D硬度≥HD63；耐老化性500h：冲击强度保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级；经检测未含邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总量≤0.1%、 可迁移元素（铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）未检出、未含多环芳烃（苯并[a]芘≤1.0%、18种多环芳烃(PAH)总量≤10%）；未含挥发性气体：苯类；灰分≤5%；简支梁缺口冲击强度≥10kJ/m²；弯曲强度≥65MPa；吸水率≤0.6%；拉伸强度≥15MPa；维卡软化温度≥70℃；闪燃温度≥300℃，自燃温度≥300℃；热老化试验240h检测合格 ；黄色指数变化值±3；冲击法脆化温度≤－10℃；不应查出多溴联苯（PBDEs）和多溴二苯醚（PBBs）。（提供第三方检测机构出具带CMA标志的检测报告。）

13、▲抗菌活性：乙型溶血性链球菌、福氏志贺氏菌≥99%；防霉效果：寄生曲霉、灰绿曲霉 达到0级。（提供第三方检测机构出具带CMA标志的检测报告。）