神经外科移动护理设备专项采购项目建设要求

（1） 采购数量：
1. 5G移动护理终端(PDA)： 6台；
2. 移动护理车： 2台。
（2） 基本参数：
1. 5G移动护理终端(PDA)
	序号
	指标项
	技术规格

	1
	操作系统
	Android 14及以上

	2
	CPU
	八核处理器、主频≥2.6GHz

	3
	存储
	≥4GB RAM+64GB ROM，支持SD卡扩展至256G ROM

	4
	电池及安装
	≥4900mAh，电池可一键拆卸并更换，无需任何辅助工具，确保后期维护和安装更换方便（实物照片展示）。

	5
	电池相关认证
	通过电池3C/CQC认证报告。

	6
	显示屏
	≥5.9寸≤6.3彩色1560X720多点触控屏，超明亮，阳光下可视。支持湿手和手套模式，耐摔耐划。

	7
	外观尺寸
	采用支持医用酒精及其他消毒剂擦拭消毒的医用白色抑菌外壳，长度≤165mm(±0.5mm)，宽度≤78mm(±0.5mm)，厚度≤15mm(±0.5mm)。正面要求无物理按键，便于清洁消毒和防水防尘，满足医疗环境日常使用。

	8
	外壳材料
	采用支持医用酒精及其他消毒剂擦拭消毒的医用白色抑菌外壳，可耐受医用酒精、过氧化氢、次氯酸钠等医院常用消毒剂（含屏幕部分）。

	9
	防腐（盐雾）认证
	投标产品通过防腐（盐雾）检测

	10
	摄像头
	后置≥1300万像素，前置≥200万像素，自动对焦

	11
	条码扫描引擎
	采用高性能扫描引擎，采用十字准心对焦提高识别率，支持一维码、二维码、电子屏幕扫描，扫描头和PDA为同一品牌。

	12
	扫描引擎补光
	应用白色LED补光技术.可手动调节灯光开启/关闭。

	13
	网络连接
	支持802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(MIMO 2X2) WiFi 6，支持WIFI 2.4G及5G频段。
支持国内三大运营商5G全网通，提供投标产品5G电信设备入网许可证书。
每台PDA配套一张物联网卡，接入医院5G网络。

	14
	无线网络安全性
	提供投标产品无线电发射设备型号核准证证书。

	15
	蓝牙
	≥Bluetooth Class 5.2 BLE

	16
	工业防护等级
	IP68或以上。

	17
	抗跌落能力
	能承受1.5米水泥地面的跌落冲击。

	18
	重量
	≤290克（含电池）

	19
	配件
	标配手背带，可拆卸更换，便于单手操作，防止跌落砸伤患者。另须配备与PDA主机型号一致的软胶保护壳（须适配主机尺寸，不影响扫描按键、充电接口及摄像头使用）及屏幕保护膜（须已贴合，不影响触摸灵敏度），每台PDA至少配套 1套软胶壳 + 1张屏幕保护膜。

	20
	自带软件
	1. 锁屏管理软件：除管理员外,设备工作用户不能修改系统、安装或卸载任何第三方应用。
2. 通过扫描二维码快速实现个性化桌面与参数项设置，满足不同的应用场景要求。

	21
	网络安全管理
	不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。

	22
	保修服务
	五年主机全保服务（包含人为损坏）


2.移动护理车
	序号
	指标项
	技术要求

	1. 
	整车重量
	整车重量≤40KG（不含挂件）

	2. 
	外形尺寸
	为适配病房空间，整机宽度≤520mm，深度≤600mm，台面最高离地高度约1090mm（±20mm）（注：该尺寸不含挂架及配件）

	3. 
	整车材质
	整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒

	4. 
	▲台面设计
	台面尺寸宽≥480mm，深≥460mm（不含把手）；（需提供台面尺寸实物测量图片）

	5. 
	★台面及围挡
	台面须具备防掉落及防液体渗漏设计，四周具有凹型围挡，围挡高度≥25mm，左右两侧围挡长度≥18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏。（需提供实物图片）

	6. 
	控制面板
	控制面板位于台面前侧靠近把手处，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息

	7. 
	▲台面把手
	台面与把手连接处须结构牢固，表面平滑无卫生死角，具备防液体渗漏设计，便于酒精等消毒剂擦拭。把手须符合人体工程学设计，握感舒适，推拉省力；把手位置及高度须适应临床医护人员自然站立推拉习惯，不得导致推拉时磕碰腿部或过度弯腰。符合人体工程学设计，方便推拉。（提供台面与把手连接处及整体推拉姿态的实物图片）

	8. 
	▲键盘托
	键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间，键盘托把手为隐藏式向下设计，不积灰不积液方便清洁；（需提供隐藏式键盘托及把手隐藏式向下的实物照片）

	9. 
	台面升降
	工作台面可升降，升降最大行程≥300mm

	10. 
	台面升降方式
	台面升降方式为手动控制的气动升降，台面侧面有升降控制把手，可控制升降

	11. 
	升降立柱结构
	升降立柱为套管式设计，结构稳定。

	12. 
	线缆隐藏
	整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。

	13. 
	脚轮
	4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 

	14. 
	制动方式
	脚踏式制动

	15. 
	抽屉
	配置2层抽屉（一大一小），大抽屉内宽≥320mm、深≥290mm、高≥220mm；小抽屉内宽≥320mm、深≥290mm、高≥100mm。（误差允许±10mm）。柜体和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉

	16. 
	挂件
	手消液放置架x1；锐器盒支架x1；压脉带盒x1；垃圾桶x2。

	17. 
	显示器
	≥23.8英寸 IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080

	18. 
	支架调整角度
	水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°

	19. 
	显示屏支架升降
	显示屏支架可升降，升降范围≥50mm

	20. 
	工作站主机
	采用工控mini主机设计，内嵌于车体设备层内，节省空间。

	21. 
	★CPU
	不低于i7 12代

	22. 
	★内存
	不低于16GB

	23. 
	★硬盘
	不低于固态硬盘512GB

	24. 
	★无线网络
	支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac ；支持5G全网通

	25. 
	天线
	内置天线设计，无任何外露

	26. 
	电脑主机接口
	至少包含：USB2.0*3，USB3.0*3，HDMI*1，RJ45*1，RS232x1，音频输出*1，音频输入*1

	27. 
	操作系统
	支持Windows10及其以上

	28. 
	▲电池位置
	电池须下置（如嵌入推车底盘或低位设计），降低推车重心，保证推行稳固。（需提供实物图片）

	29. 
	电池电芯
	采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次

	30. 
	电池额定能量
	≥280Wh

	31. 
	充电时间
	充满电时间≤6小时

	32. 
	▲使用时间
	连续使用≥8小时 

	33. 
	电池认证
	电池通过GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》

	34. 
	▲电源充电线
	电源线须采用外置插拔可分离式设计，具备防拉脱自锁功能，方便售后维护更换。（提供实物图片）

	35. 
	▲电源总开关
	电源总开关须设置在不易误触的区域（如设备层右后侧），可一键关断推车所有供电，防止电池过度放电，延长电池寿命。（需提供实物图片）

	36. 
	电源管理
	充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗

	37. 
	漏电保护
	具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能

	38. 
	电流电压保护
	具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。

	39. 
	★产品认证
	投标产品整体具有3C认证证书（投标人需承诺供货时提供，承诺函格式自拟）

	40. 
	★安全认证
	整车通过GB 9706.1医用电气设备安全检测，及GB 4943.1信息技术设备安全检测（需提供第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖公章）


（3） 服务要求
★1.质保要求：5年（自最终验收合格之日起计算）。质保期内，中标人须提供设备原厂或授权服务商的免费保修服务（提供售后服务承诺函并加盖公章）。
2.质保要求：
（1）质保期内发生故障，中标人须提供7×24小时热线支持。接到报修后30分钟内电话响应；远程指导无法解决的，维修工程师须在12小时内到达现场进行修理或换件。最迟在3个工作日内修复。
（2）质保期内投标人须提供针对本项目的《售后服务承诺函》（加盖公章），明确质保年限、响应时间及备机（件）提供方案。质保期结束后，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标人自行承担，即保证终身免费上门维修维护。
（3）提供24小时电话维修服务系统，并列出项目经理、工程师名单、联系电话、通讯地址等。
（4）终身零配件供应，乙方应保证设备及相关零部件停产后备件至少供应5年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件及相关维修服务。
（5）投标产品必须为全新未使用过的设备(包括配套设备及零部件),从生产日期到交货日期不得超过6个月，并且符合国家、行业规定的质量、规格和性能等要求。
3.技术资料：中标人须提供设备使用说明书、维护手册等相关资料。
4.移动护理车：
（1）备机服务：提供备用电池或关键模块。当设备发生故障且24小时内无法修复时，须立即启用备用机/备件，确保临床业务不中断。
★（2）须提供的证件及证明材料
①电池电芯及循环寿命证明（须提供第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，报告中须体现上述循环次数，加盖投标人公章）；
②GB 4943.1（信息技术设备安全）认证或提供带CNAS/CMA标志的检测报告；
③YD 0505（电信设备抗扰度）认证或提供带CNAS/CMA标志的检测报告；
（2）质保期满后的维保响应：质保期满后的售后响应要求不得低于质保期内，售后部门在接到电话后2小时内响应，48小时内派专业技术人员到达现场处理。
  ▲（3）巡检服务：质保期内，中标人每年至少提供1次免费上门巡检服务。巡检内容包括但不限于：
①机械结构：紧固全车螺丝、检查脚轮磨损并清理缠绕物、润滑升降立柱、调节刹车；
②电气系统：检测电源线是否老化破损、测试漏电保护功能、清理工控机内部灰尘；
③系统软件：检查操作系统运行速度、清理冗余缓存、排查无线网络连接稳定性。
④巡检报告：每次巡检完成后，须向采购人信息科提交使用科室签字的《设备运行健康报告》。
▲5.培训要求
（1）提交完整的培训计划（含培训目标、培训对象、培训内容、培训方式及考核方案），经医院确认后执行。
（2）培训方式包括现场培训和集中培训等，培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施及人员考核由供应商负责，医院仅负责提供培训场地、培训电脑及人员召集。
（3）与培训相关的全部费用（含讲师费、资料费、差旅费等）已包含在合同总金额中，医院不再另行支付。
[bookmark: _GoBack]（4）培训的具体实施方式、培训范围及培训对象由医院信息科根据各使用科室及管理科室的实际需求统一确认后通知供应商执行。
